Приложение №1 к Спецификации № 1 от __.__.2026

к договору поставки №____/2026 от «__»________ 2026 года

Заявка на проведение пуско-наладочных работ анализатора ИНФРАСКАН-М

г. ______________                                                       				             «___» __________20___г.

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон | e-mail |
| Желаемый срок проведения работ* | с |
|  | по |

*Окончательные даты проведения пуско-наладочных работ устанавливаются после согласования с Исполнителем.

Заказчик подтверждает и гарантирует, что им проведены следующие подготовительные операции:

| Прибор получен и доставлен в место установки | □ |
| --- | --- |
| Выбрано место установки, отвечающее следующим критериям: - прочный стол или аналогичная поверхность, выровненная по горизонту - место установки не попадает под воздействие прямых солнечных лучей - место установки не подвержено вибрации или схожим воздействиям - соблюдены условия окружающей среды, соответствующие требованиям эксплуатационной документации на оборудование. | □ □ □ |
| К месту установки подведено стабилизированное электропитание 220В 50 Гц | □ |
| Выбран персонал заказчика для инструктажа, не менее 2-х человек. Назначен ответственный за прибор, для углубленного инструктажа по работе и обслуживанию Обеспечен доступ к программно-аппаратным средствам Исполнителя (ноутбук, телефон и т.п.), необходимым для выполнения работ по регламенту. | □ |

От Заказчика

Должность ______________________________       ______________________/__________________

Подпись                                 Ф.И.О.

м.п.

От ПОСТАВЩИКА:		             	          От ПОКУПАТЕЛЯ:

Генеральный директор			          __________________________

ООО «ЭКАН»                                        	                       _________________

_________________ Петров Г.П.	                        ______________ ____________

“____” _______________ 2026 г.		            “____” _______________ 2026 г.

М.П.				                                      М.П.

Приложение №2 к Спецификации № 1 от __.__.2026

к договору поставки №____/2026 от «__»________ 2026 года

Анализатор «ИНФРАСКАН» поставляется Заводом – изготовителем (ООО «ЭКАН», Россия, далее по тексту – Завод-изготовитель) с определенным набором градуировочных моделей (калибровочных уравнений, калибровок) * (согласованных с Заказчиком).

В соответствии с ГОСТ ISO 12099-2017 «Корма, зерно и продукты его переработки. Руководство по применению спектрометрии в ближней инфракрасной области» необходимо осуществлять первичную валидацию(коррекцию) установленных градуировочных моделей (калибровочных уравнений при вводе прибора в эксплуатацию и дополнительную валидацию (коррекцию) при смене условий измерений или работы анализатора.

- Для ввода анализаторов серии ИНФРАСКАН в эксплуатацию и проведения ПНР Заказчику необходимо подготовить определенное количество проб (образцов) Таблица 1, масса каждой пробы 300-500гр. Пробы сохранять в НЕРАЗМОЛОТОМ виде.

Таблица 1.

| Продукты | Мин. кол-во проб, необходимое для коррекции калибровочных уравнений | Требования к качеству подготовленных для коррекции проб |
| --- | --- | --- |
| Зерно и продукты его переработки* | 10 | - Каждый образец должен быть с данными содержания по указанным показателям качества, определенными стандартными методами анализа в аккредитованной лаборатории или лаборатории, которой доверяет Заказчик. Ответственность за предоставленные результаты испытаний несёт Заказчик. - Определение нестабильных показателей качества (влажность, перекисное число) осуществляется непосредственно в процессе настройки прибора. - При определении показателя количество клейковины вручную необходимо, чтобы все пробы отмывались одним лаборантом. - Градуировочные образцы должны полностью охватывать диапазон возможных значений определяемого показателя. |
| Масличные и продукты их переработки** | 10 |  |
| Сырье для производства комбикормов | 10 |  |
| Молоко и продукты его переработки (сухие продукты) | 10 |  |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | 20 |  |
| Комбикорма, престартеры, концентраты | 10 |  |
| Силос, сено, сенаж | 20 |  |
| Масло растительное (1 вид) | 20 |  |

| Ссылки | Показатель/Продукт | Минимальное кол-во проб необходимое для коррекции калибровочных уравнений |
| --- | --- | --- |
| * | ИДК, водопоглотительная способность муки (Мука пшеничная) | 30 |
| ** | Кислотное число масла (Подсолнечник) | 30 |

- Размалывать пробы продуктов непосредственно перед проведением работ по валидации (коррекции) установленных калибровочных уравнений.

- Размол анализируемых проб и проб, используемых для настройки инфракрасного анализатора при вводе в эксплуатацию, должен проводиться на одной и той же лабораторной мельнице, обеспечивающей крупность помола в соответствии с требованиями применяемых стандартных методик. (Завод-изготовитель рекомендует подготовку проб (размол) осуществлять на лабораторных мельницах серии «ВЬЮГА», «БОРЕЙ», «КАЛИБР»).

Если Заказчик не предоставляет данные по какому-либо показателю, Завод-изготовитель оставляет в приборе заводские калибровки по этому показателю. Дальнейшее уточнение калибровочных уравнений для этого показателя осуществляется Покупателем самостоятельно, в соответствии с рекомендациями Завода-изготовителя, изложенными в документации на прибор (Руководство по эксплуатации).

* Сущность метода ИК-спектроскопии заключается в регистрации спектра анализируемой пробы в ближней инфракрасной области и расчете параметров матрицы с помощью градуировочных математических моделей, разработанных на основе репрезентативной выборки соответствующих продуктов. Градуировочные модели прописываются в программное обеспечение анализатора в виде набора программных модулей

(в тексте договора-калибровок).