
Приложение №1 к Спецификации № 1 от __.__.2026
к договору поставки №____/2026 от «__»________ 2026 года


Заявка на проведение пуско-наладочных работ анализатора ИНФРАСКАН-М

г. ______________                                                       				             «___» __________20___г.

	Заказчик

	Адрес 

	Контактное лицо

	Телефон 
	e-mail

	Желаемый срок проведения работ*
	с

	
	по


*Окончательные даты проведения пуско-наладочных работ устанавливаются после согласования с Исполнителем.

Заказчик подтверждает и гарантирует, что им проведены следующие подготовительные операции:

	Прибор получен и доставлен в место установки
	□

	Выбрано место установки, отвечающее следующим критериям:
- прочный стол или аналогичная поверхность, выровненная по горизонту
- место установки не попадает под воздействие прямых солнечных лучей
- место установки не подвержено вибрации или схожим воздействиям
- соблюдены условия окружающей среды, соответствующие требованиям эксплуатационной
  документации на оборудование.                                                                                                                                                        

	
□
□
□

	К месту установки подведено стабилизированное электропитание 220В 50 Гц
	□

	Выбран персонал заказчика для инструктажа, не менее 2-х человек.
Назначен ответственный за прибор, для углубленного инструктажа по работе и обслуживанию

Обеспечен доступ к программно-аппаратным средствам Исполнителя (ноутбук, телефон и т.п.), необходимым для выполнения работ по регламенту.


	□


От Заказчика

Должность ______________________________       ______________________/__________________
                                                                                        Подпись                                 Ф.И.О.

                                                         м.п.


От ПОСТАВЩИКА:		             	          От ПОКУПАТЕЛЯ:
Генеральный директор			          __________________________
ООО «ЭКАН»                                        	                       _________________                      


_________________ Петров Г.П.	                        ______________ ____________

“____” _______________ 2026 г.		            “____” _______________ 2026 г.	

 М.П.				                                      М.П.


Приложение №2 к Спецификации № 1 от __.__.2026
к договору поставки №____/2026 от «__»________ 2026 года
 Анализатор «ИНФРАСКАН» поставляется Заводом – изготовителем (ООО «ЭКАН», Россия, далее по тексту – Завод-изготовитель) с определенным набором градуировочных моделей (калибровочных уравнений, калибровок) * (согласованных с Заказчиком).
      В соответствии с ГОСТ ISO 12099-2017 «Корма, зерно и продукты его переработки. Руководство по применению спектрометрии в ближней инфракрасной области» необходимо осуществлять первичную валидацию(коррекцию) установленных градуировочных моделей (калибровочных уравнений при вводе прибора в эксплуатацию и дополнительную валидацию (коррекцию) при смене условий измерений или работы анализатора.
· Для ввода анализаторов серии ИНФРАСКАН в эксплуатацию и проведения ПНР Заказчику необходимо подготовить определенное количество проб (образцов) Таблица 1, масса каждой пробы 300-500гр. Пробы сохранять в НЕРАЗМОЛОТОМ виде.
Таблица 1.
	
Продукты
	Мин. кол-во проб, необходимое для коррекции калибровочных уравнений
	Требования к качеству подготовленных для коррекции проб

	Зерно и продукты его переработки*
	10
	- Каждый образец должен быть с данными содержания по указанным показателям качества, определенными стандартными методами анализа в аккредитованной лаборатории или лаборатории, которой доверяет Заказчик.  Ответственность за предоставленные результаты испытаний несёт Заказчик.
- Определение нестабильных показателей качества (влажность, перекисное число) осуществляется непосредственно в процессе настройки прибора.
- При определении показателя количество клейковины вручную необходимо, чтобы все пробы отмывались одним лаборантом.
- Градуировочные образцы должны полностью охватывать диапазон возможных значений определяемого показателя.
- Образец, не подлежащий размолу, должен быть гомогенным, без включения мешающих примесей.

	Масличные и продукты их переработки**
	10
	

	Сырье для производства комбикормов
	10
	

	Молоко и продукты его переработки (сухие продукты)
	10
	

	Хлеб и хлебобулочные изделия
	20
	

	Комбикорма, престартеры, концентраты
	10
	

	Силос, сено, сенаж
	20
	

	Масло растительное
(1 вид)
	20
	

	Мясо, мясные продукты
	20
	

	Жидкие молочные продукты, в том числе кисломолочные
	20
	

	Пастообразные молочные продукты
	20
	

	Кондитерские продукты, в том числе шоколад
	20
	



	Ссылки
	Показатель/Продукт
	Минимальное кол-во проб необходимое для коррекции калибровочных уравнений

	*
	ИДК, водопоглотительная способность муки 
(Мука пшеничная)
	30

	**
	Кислотное число масла (Подсолнечник)
	30


· Размалывать пробы продуктов непосредственно перед проведением работ по валидации (коррекции) установленных калибровочных уравнений.
· Размол анализируемых проб и проб, используемых для настройки инфракрасного анализатора при вводе в эксплуатацию, должен проводиться на одной и той же лабораторной мельнице, обеспечивающей крупность помола в соответствии с требованиями применяемых стандартных методик. (Завод-изготовитель рекомендует подготовку проб (размол) осуществлять на лабораторных мельницах серии «ВЬЮГА», «БОРЕЙ», «КАЛИБР»).
Если Заказчик не предоставляет данные по какому-либо показателю, Завод-изготовитель оставляет в приборе заводские калибровки по этому показателю. Дальнейшее уточнение калибровочных уравнений для этого показателя осуществляется Покупателем самостоятельно, в соответствии с рекомендациями Завода-изготовителя, изложенными в документации на прибор (Руководство по эксплуатации).
* Сущность метода ИК-спектроскопии заключается в регистрации спектра анализируемой пробы в ближней инфракрасной области и расчете параметров матрицы с помощью градуировочных математических моделей, разработанных на основе репрезентативной выборки соответствующих продуктов. Градуировочные модели прописываются в программное обеспечение анализатора в виде набора программных модулей 
(в тексте договора-калибровок).
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